需求书
1、 设备名称及数量：
1、 名称：眼科光学生物测量仪
2、 数量：1台
3、 测量方式：非接触式
二 、需具备测量内容：
眼轴长度、中央角膜厚度、房水深度、晶体厚度、玻璃体厚度、角膜直径、瞳孔大小、角膜曲率、轴位角。 
三 、工作条件：
1、工作电压：AC100-240V,50-60Hz
2、工作温度： -5°C-40°C
3、相对湿度：相对湿度8-95%(非凝结),大气压800—1060pa
四、具体技术(参数)要求
1、角膜厚度测量范围300μm-800μm，

 2、前房深度测量范围1.6 mm-6.0mm，

3、晶状体厚度测量范围0.5mm-7.0mm，

4、眼轴长度测量范围12mm-34mm，

 5、角膜曲率测量范围4.7mm-11mm，

 6、轴位角测量范围0°-180°，

7、白到白距离测量范围6.5mm-16.6mm，

8、瞳孔大小测量范围1.9mm-13.5mm，

9、需具备一键式操作，按下测量键后，设备自动识别人眼瞳孔，自动找眼、自动对焦、自动测量出结果，自动切换眼别进行下次测量。

10、需具备内置光栅尺，机器可以实时校准测量系统，无需定期校准。

11、需具备近视防控模块，跟踪青少年眼轴、曲率、轴率比等近视防控关键数据，用大数据的方式预测近视风险趋势。

12、需具备儿童测量模式，可一键切换

13、需具备可测眼睛功能，对正常眼，硅油眼，角膜屈光手术后眼、无晶体眼和人工晶体植入进行测量。
14、显示屏：≥10.4英寸彩色触摸液晶屏（1080P）

15、打印机：可连接多种打印机

16、数据传输：USB2×；LAN×1;支持DICOM3.0

17、中文/英文可切换操作界面
