## Sheet1
序号 | 采购项目名称 | 数量（台/套） | 配置/功能需求
1 | 血液透析机（单泵） | 11 | 1、 需具备中/英文操作界面 2、 采用不小于10英寸大屏幕液晶触摸显示屏。治疗数据数值化，方便观察记录 3、 需具备一键式图标按钮便利操作人员轻松操作 4、 不得少于3色报警灯，多种报警铃音，可帮助医护及时准确判断报警类型 5、 不得少于3个独立的CPU控制系统（驱动、监视和控制系统），内部电机24V直流控制，具有电磁屏蔽功能。 6、 电源220 V—240V，50/60HZ。 7、 可进行醋酸盐与碳酸氢盐透析 8、 需具有自动预冲、自动回血、自动消毒功能。可设定多种水洗模式，多种消毒模式，无需专用消毒液 9、 透析液安全模式功能:完成后可自动停止，节约透析液和反渗水。 10、 需具有透析重要参数在线图表监测功能。将时实在线监测以曲线记录过程，以利医师掌握治疗过程。 11、 血液透析机的超滤率：0-5000ml/h双平衡腔密闭回路超滤系统。 12、 需兼容多种透析液配方，机内可预设记忆多种配方 13、 需具有高级报警功能可提示报警的原因与排除的方法 14、 血泵具备可以单独使用如做血液灌流时不需透析液在机循环。 15、 内部水路工作状态实时动态显示,内部零件自检与使用寿命显示。
2 | 血液透析滤过机（双泵） | 2 | 一、技术参数要求：1、需具备中/英文操作界面 2、采用大于10英寸大屏幕液晶触摸显示屏。治疗数据数值化，方便观察记录 3、需要一键式图标按钮便利操作人员轻松操作 4、不小于3色报警灯，多种报警铃音，可帮助医护及时准确判断报警类型 5、不得少于3个独立的CPU控制系统（驱动、监视和控制系统），内部电机24V直流控制，具有电磁屏蔽功能。 6、电源AC 220—240V，50/60HZ。 7、可进行醋酸盐与碳酸氢盐透析, 执行血液透析滤过(HDF) 在线生成置换液 8、需具有自动预冲、自动回血、自动消毒功能。可设定多种水洗模式，多种消毒模式，无需专用消毒液 9、透析液安全模式功能:完成后可自动停止，节约透析液和反渗水。 10、需具有透析重要参数在线图表监测功能。时实在线监测以曲线记录过程，以利医师掌握治疗过程。 11、血液透析滤过机的超滤率：0-5000ml/h双平衡腔密闭回路超滤系统。 12、需兼容多种透析液配方，机内可预设记忆多种配方 13、需具有高级报警功能可提示报警的原因与排除的方法 14、血泵具备可以单独使用如做血液灌流时不需透析液在机循环。 15、内部水路工作状态实时动态显示,内部零件自检与使用寿命显示。 16、需具备内毒素过滤器，双重过滤、自动冲洗、自动消毒、泄漏自检。 17、机内需具备UPS内置的后备电源，断电后可维持30分钟以上血泵、肝素泵、气泡监测、LCD屏幕的正常运转并保存治疗数据。 18、需具备可通用各厂牌血液回路管、过滤器等医用耗材，不得 捆绑专机专用耗材。 19、可通用各厂牌内毒素过滤器不得捆绑专机专用耗材。 20、可用通用各厂牌置换液补液管不得捆绑专机专用耗材。 二、血液透析滤过机需具备以下安全监测技术： 1、动脉(AP)压监测2、静脉(VP)压监测 3、透析压(DP)监测4、跨膜压(TMP)监测5、超滤率范围6、透析液流速7、透析液温度8、电导度浓度9、血液流速10、肝素流速11、空汽侦测12、漏血侦测13、置换液速率14、置换液总量 三、血液透析滤过机需具备以下个性化透析方程式: 1、UF超滤方程式2、电导度(Na﹢可调)方程式3、血流速方程式4、肝素方程式
3 | 血液透析用水处理器 | 1 | 技术参数及性能指标 1. 产水水质标准：符合YY 0572-2015《血液透析和相关治疗用水》标准，提供产品注册证 2. 产水水质细菌总数＜1CFU/ml (提供国家食品药品监督管理局下属医疗器械质量监督检测中心出具的检验报告) 3. 产水水质内毒素＜0.015EU/ml (提供国家食品药品监督管理局下属医疗器械质量监督检测中心出具的检验报告) 4. 设备需符合 YY 0505-2012 《医用电气设备 第 1-2 部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容要求和试验》标准的要求。（提供省级医疗器械检验院出具的电磁兼容检验报告） 5. 主要工艺：系统需采用双级反渗透工艺系统、设备采用透析直供供水 6. 适用床位数：35床 7. 产水量：≥2000L/H（25℃） 一、 整机性能要求 1. 水机和透析机之间需无任何储水装置或汽包，需最大程度保证透析用水质量，避免采用变频技术所带来的水质下降隐患 2. 原水泵控制：原水泵需采用变频控制方式自动调节水泵的工作频率以应对原水的压力变化，系统需具备动态平衡功能，根据用水量自动调节平衡器进水速度与流量 3. 系统需采用 PLC+ 触屏控制，智能安全保护措施，密码进入操作界面，人机界面显示。设备需具有故障报警功能，具有自我检测报警相关信息文字提示功能；PLC 触屏控制，智能安全保护措施，密码进入操作界面，人机界面显示：自动模式、手动模式、系统模式、消毒模式四个界面供用户选择。设备需自动开关机器，不停机保养和维护，并能够对屏幕显示时间进行校准。(提供由国家版权局颁发的设备系统软件著作权登记证书) 4. 需具有存储记忆功能：对工作参数自动连续记忆，记忆至少保留一周，对重要部件的使用时间进行永久记录 5. 系统需具有低压和高压、缺水缺电保护功能、实时数据监控，在线显示运行状态、在线显示产水电导率、在线显示预处理系统工作压力
6. 系统运行参数设置需包含产水电导超标设置、开机冲洗时间设置、停机循环间隔时间、开关机时间设置、消毒纯水预冲洗时间设置、纯水清洗时间设定等内容 7. 抑菌功能：设备需具备在（夜晚）停机状态依照设定时间间断运行，纯水脉动循环，养护主机及纯水管路；自动冲洗，延长反渗透膜使用寿命。（提供相关技术证明文件） 8. 动力系统：全部水泵需是国内知名品牌、配置符合水处理设计流速的过滤器 9. 有节水功能：二级浓水零排放，一级智能回收、排放工艺高效节约用水 10. 主机处理过程：需具有双级反渗透处理过程，并具备单／双级工作模式切换功能，主机有紧急手动启动功能；一、二级直接耦合，无中间装置(包括水箱)，并且双级中的任一级均可单独工作，后级不允许有双口压力包装置，防止细菌内毒素增长。（提供相关技术证明文件）
11. 需具备一键全自动智能化学消毒系统：消毒运行参数的设定，可设定消毒液的循环时间、浸泡时间等参数、设备并且具有一键式化学消毒操作简便。 （提供相关技术证明文件） 12. 热消毒装置：需具备可独立操作同时具备与水处理主机联动功能；采用 PLC+触摸屏组合采用过流式加热工艺，自动定时热消功能、恒温功能、智能降温调节系统，实时监控记录，确保热消毒完成后、系统的安全稳定性；多点温度监测，彻底抑制细菌、内毒素滋生。（提供由国家知识产权局颁发热消毒专利证书） 13. 电器部分需具备采用是国内知名品牌安全性、集成度、自动化程度高，具有漏水保户功能。 14. 一键制水功能：设备具有一键制水功能，当触控系统发生故障时，设备仍可正常启动制水、保障纯水正常供应。（提供相关技术证明文件） 15. 设备需具远程监控功能，连接电脑或业主信息管理平台，远程监测、控制运行状态。 16. 设备平衡器采用304不锈钢亚光方型平衡器，与主机一体化设计，固定在主机上。可根据纯水使用量和回流量的变化，自动调节预处理产水水量，实现平衡器进水恒压恒液位控制功能 17. 设备需具备原水增压装置+预处理系统+双级反渗透系统+控制系统组成。直接将原水制成符合透析用水标的纯水，设备由控制系统全自动控制整套反渗透系统。（提供由国家版权局颁发的通用反渗透制水系统软件著作权登记证书） 18. 反渗透膜采用国际知名品牌。 19. 所投产品需具有CERTIFICATE证书 20. 所投产品的生产厂家同时需具有十佳医用设备供应商荣誉证书以及知识产权管理体系认证证书、医疗器械产品认证证书